| ### ATTREZZATURE: LASER PER EPILAZIONE ESTETICA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori Clienti |
| Effetti del rischio | radiazioni ottiche artificiali (ROA) ELETTROCUZIONE VAPORI |
| Procedure di lavoro | - Leggere tutte le istruzioni del manuale d’uso - L’apparecchio deve essere installato in appropriati locali, dotati di impianto elettrico conforme alle leggi vigenti e alle norme applicabili e in grado di fornire la tensione alternata monofase e la corrente indicate nella targa dati e nelle caratteristiche tecniche. - Assicurarsi inoltre che la presa di alimentazione di rete sia munita di adeguata ed efficiente messa a terra e adatta a sopportare almeno 2 kw. - Evitate l’utilizzo di prolunghe per il cavo di alimentazione elettrica e/o adattatori per le prese di corrente; se il cavo di alimentazione è troppo corto far installare una presa adatta vicino all’apparecchio da un elettricista o un tecnico qualificato. - Spegnere sempre l’apparecchiatura prima di inserire o rimuove il connettore di alimentazione dal suo alloggiamento. - Prima di spegnere l’apparecchio interrompere i trattamenti in corso. - Prima di ogni operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l’apparecchiatura e staccare sempre la spina dalla presa di corrente. - Non tirare il cavo di alimentazione elettrica per spostare l’apparecchio o per scollegarlo dalla presa di corrente. - Non appoggiate oggetti pesanti o caldi sopra l’apparecchio. - Non sedersi sull’apparecchio e/o sul cavo di alimentazione dello stesso; non appoggiare alcun oggetto sull’apparecchio e/o sul cavo di alimentazione dello stesso; non tirare l’apparecchio e/o il cavo di alimentazione dello stesso. In caso contrario, si potrebbero verificare incidenti, quali cadute o ribaltamenti, con conseguenti lesioni, malfunzionamenti o danni al prodotto. - Il cavo di alimentazione deve essere scollegato qualora l’apparecchiatura non venisse utilizzata per lunghi periodi. - Non posizionare l’apparecchio sotto l’esposizione diretta dei raggi solari. - Mantenere ad una distanza di almeno 2 metri dai radiatori di calore. - L’apparecchiatura non deve essere utilizzata nelle vicinanze di un apparecchio di terapia a onde corte o microonde. - Non coprire le griglie di aerazione delle ventole posteriori. - Utilizzare solo i manipoli e gli accessori in dotazione all’apparecchiatura perché idonei, per superficie e dimensioni, alle grandezze elettriche dell’apparecchio. In caso di deterioramento degli stessi e comunque al termine del tempo/numero di trattamenti massimo indicato nel presente manuale alla voce cura e manutenzione del sistema, contattare il rivenditore di zona o il centro di assistenza autorizzato dal costruttore. - Non installare e utilizzare l’apparecchio e i suoi accessori in presenza di acqua a terra e/o nelle vicinanze o in ambienti con umidità superiore al 75% e/o con temperature superiori ai 35 °c. - Non versare liquidi sopra o accanto all’apparecchio; nel caso ciò dovesse accadere, non accendere l’apparecchio o, se già acceso, spegnerlo immediatamente e consultare il vostro rivenditore. - Per scollegare il cavo di alimentazione, non tirare mai il cordone di alimentazione dello stesso - Disporre il cavo di alimentazione rete in maniera che non possa essere calpestato. - In caso di danneggiamento (es.: a seguito di lesioni, esposizione ad acqua o ad eccessiva umidità) e/o malfunzionamento (es.: emissione di odore di bruciato) dell’apparecchiatura o di parti della stessa (cavi, spine, accessori), interrompere immediatamente i trattamenti in corso, e spegnere l’apparecchiatura. - L’apparecchiatura può essere esaminata, riparata e collaudata solo da personale qualificato: non tentare di ripararla da soli, ma contattare il rivenditore di zona o il centro di assistenza autorizzato dal costruttore. Un uso continuo in tali circostanze può comportare ulteriori guasti, scosse elettriche o incendi. - Non sono ammesse modifiche o cambiamenti all’apparecchiatura se non espressamente approvate dal produttore. - Ad oggi l’apparecchiatura e gli accessori in dotazione prodotte dall’organizzazione vengono forniti non sterili (ad esclusione del materiale monouso già fornito in confezioni sterili come per es. Aghi per depilazione, ed indicate come tali sulla confezione stessa), pertanto è necessario procedere alla pulizia e sanificazione delle attrezzature, in particolare quelle destinate al contatto diretto con la persona, tramite un panno morbido leggermente inumidito con prodotti idonei, come ad es.‘ipoclorito di sodio’ (es.: amuchina) o ‘clorexidina digluconato’, prima e dopo il loro utilizzo. - Mantenere l’apparecchio sempre pulito e in ordine. Le parti che non sono destinate al contatto diretto con la persona possono essere regolarmente pulite con utilizzo di un panno morbido, leggermente inumidito con detergente neutro, non schiumogeno. - Prima di iniziare un trattamento assicurarsi del corretto inserimento degli accessori negli appositi connettori posti sul retro dell’apparecchio. - Gli operatori che utilizzano l’apparecchio devono conoscere le tecniche specifiche che prevedono l’uso della tecnologia e devono essere consapevoli dei rischi per i clienti e per gli operatori connessi all’uso della stessa. - Assicurarsi che la cliente non abbia nessuna delle controindicazioni specificate nel manuale: in caso di dubbi o in presenza di patologie, anche pregresse, si consiglia alla cliente di consultare preventivamente il proprio medico curante. - Assicurarsi dell’integrità della pelle della cliente prima di iniziare il trattamento. - Durante l’uso del laser le porte di accesso al locale devono essere tenute chiuse. - La chiave di comando laser, quando non in funzione, va tolta e custodita per evitare uso improprio. - Ogni accesso alla ZLC deve essere contrassegnato con segnaletica conforme + info su tipo laser e protezione oculare da usare - Eventuali finestre, vetrinette, specchi devono essere in materiale antiriflesso oppure schermate durante l’uso del laser mediante: - Persiane - Tende in materiale incombustibile e autoestinguente - Tessuti opachi fissati con strisce di velcro - Le superfici riflettenti vanno coperte con cotone pesante (le vernici opache sono inaccettabili in quanto creano superfici non lisce di difficile sterilizzazione); ai vetri si può eventualmente applicare una pellicola NON rifrangente - Vietato introdurre in cabina oggetti riflettenti - Qualunque oggetto che si trovi nelle immediate vicinanze del percorso del fascio laser deve essere ricoperto da materiale non infiammabile. - In Z.L.C. deve essere disponibile un estintore - Gli oggetti riflettenti che si trovino nelle immediate vicinanze del percorso del fascio laser devono essere ricoperti da materiale non riflettente - Non osservare il fascio direttamente e predisporre particolari cautele per la luce non visibile - Non osservare il fascio tramite strumenti ottici - Evitare l'esposizione degli occhi e della pelle alla radiazione diretta o diffusa ed usare cautela per evitare possibili incendi - Utilizzare un abbigliamento idoneo costituito da materiale non combustibile, ad esempio cotone di colore bianco pesante ignifugato e da evitare camici sintetici tipo TESSUTO-NON-TESSUTO tipo “usa e getta” perché possono incendiarsi - Il personale che deve essere formato - L’operatore ed il paziente devono indossare occhialini di protezione con densità ottica di almeno 5,5 - L’apparecchio non deve essere utilizzato in presenza di anestetici infiammabili o gas ossidanti. Nel caso di uso di solventi per la pulizia o la disinfezione, attendere la loro completa evaporazione prima di procedere ai trattamenti. - L’emissione luminosa colpendo i tessuti della cliente può produrre fumi e vapori organici dannosi; si suggerisce di aspirare tali fumi e vapori per mezzo di adatta attrezzatura, che li elimini dall’aria dell’ambiente. - L’apparecchio all’interno genera alte tensioni, pertanto, per evitare pericoli di folgorazione, si raccomanda di non aprire l’apparecchiatura sotto tensione e di non introdurre oggetti attraverso fessure. - In caso di emergenza, l’apparecchiatura può essere arrestata in qualsiasi momento premendo la manopola rossa di arresto. Per far ripartire l’apparecchiatura, rilasciare la manopola ruotandola di un quarto di giro, in senso orario. - Effettuare manutenzione ogni 12 mese da personale autorizzato |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Occhiali di protezione L6 (UNI-EN 207) - Abbigliamento di protezione materiale non combustibile |