| ### ATTREZZATURE: LAMPADA SBIANCAMENTO DENTALE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE schiacciamento |
| Procedure di lavoro | - La lampada deve essere utilizzata attenendosi strettamente al manuale d’uso. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni risultanti dall’utilizzo di questa lampada per qualsiasi altro scopo - Prima di accendere la lampada, assicurarsi che la tensione di funzionamento indicata sulla relativa etichetta corrisponda a quella della rete. L’utilizzo della lampada con una tensione differente può danneggiarla. - Il dispositivo non deve essere utilizzato in ambienti a elevata umidità, con condensa o acqua sul pavimento, pareti o soffitto. Non deve venire a contatto con liquidi, come acqua e solventi, sostanze aggressive o infiammabili e relative esalazioni. Tali liquidi, inoltre, non devono essere versati sul dispositivo o utilizzati per la pulizia. - assenza di sostanze chimicamente attive o infiammabili - L’irradiazione oculare presenta un certo rischio di danno. La luce, pertanto, non deve essere diretta verso gli occhi! L’esposizione deve essere limitata alle aree di lavoro. - La lampada non deve essere usata con donne in gravidanza e in allattamento, pazienti con patologie oncologiche, gravi patologie parodontali, recessioni, iperestesia dentale e pazienti con meno di 17 anni. La lampada può essere utilizzata da o su persone con pacemaker cardiaci, con reazioni fotobiologiche, che assumano farmaci fotosensibili, persone operate di cataratta, con patologie alla retina, ecc., soltanto su consiglio del medico. Se non è osservato il protocollo di sbiancamento, i pazienti possono accusare dolore, ipersensibilità, danni allo smalto e bruciature ai tessuti molli. - La lampada non deve essere tenuta vicino a solventi, liquidi infiammabili e potenti fonti di calore perché l’esposizione a uno di questi agenti può danneggiare le sue in plastica - Gli agenti di pulizia non devono penetrare nella lampada perché possono provocare cortocircuiti o malfunzionamenti potenzialmente pericolosi. - I cavi del dispositivo non devono subire danni all’isolamento, da roditori e sostanze chimiche, da rotture con oggetti appuntiti e non devono essere calpestati o tirati in modo eccessivo. Se si rilevano danni, il dispositivo deve essere portato al servizio d’assistenza del costruttore e non deve essere utilizzato se i cavi sono danneggiati. - Il braccio orizzontale non deve essere piegato in modo eccessivo, per evitare impatti con il contrappeso o la testa sbiancante. Nei casi d’impatto, se la testa sbiancante è danneggiata, il dispositivo non deve essere utilizzato e dovrebbe essere portato immediatamente al servizio d’assistenza del costruttore. Prima di muovere il braccio in direzione verticale o cambiare posizione alla testa sbiancante, è necessario che i blocchi a sfera siano allentati agendo sulle viti. Il fissaggio è effettuato riavvitando in senso contrario. Muovere le parti sopra menzionate senza svitare i blocchi a sfera può danneggiare il meccanismo. Prima di spostare la lampada sbiancante, assicurarsi che i fermi delle ruote siano rilasciati. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Mascherina - Occhiali protettivi per operatori e pazienti |